# 超速离心机

主要功能及用途：

Optima MAX-XP 微处理器控制台式超速离心机为各种应用提供高离心力。此超速离心机的设计特点包括可变频感应驱动器、热电温度控制系统、自净化真空系 统、转子超速识别系统、用户登录功能、包含多个五步程序的程序内存以及加速和减速速率选择。Optima MAX-XP 超速离心机适合需要高离心力的各种应用，以分离小粒子 （病毒、细菌和亚细胞组分，如线粒体）和大分子（肽、DNA 及蛋白质）。 这些样本来自于各种天然和合成组分。

主要技术指标：

速度 ：

•设置转速： 5,000 至 150,000 RPM，增量为 1,000 RPM

• 转速显示： 超过 5,000 RPM 时，实际转子转速增量为 100-RPM，而低于 5,000 RPM 时，实际转子转速增量为 10-RPM

• 转速控制：实际转子转速，设置转速 ±50 RPM

时间：

• 设置时间：最长可达 99 小时 59 分钟

• 时间显示：

定时运行：指示剩余运行时间

保持模式：指示实际运行时间

编程运行：指示步骤中剩余的时间

温度：

• 设置温度： 0 - 40°C，增量为 1°C

• 温度控制：（平衡后） 设置温度 ±2°C

• 温度显示：实际转子温度，增量为 0.1°C

• 环境温度范围：15 至 35°C

加速 ：

10种加速设置

• 从 0 加速至 5,000 RPM 的 9 个慢加速速率，接着完全加速至设置转速或最大加速度

减速：

11 种减速设置

• 从 5,000 减速至 0 RPM 的 10 个慢减速速率，包括无刹车滑行至停止；或由设置转速开始全动力刹车。

主要特点：

1. 只使用专门为本超速离心机设计的转头和附件；

2. 除预冷却或加热超速离心外，为了快速达到温度平衡，需要在超速离心机外部将转头预先冷却或者加热至所需温度；

3. 转头使用时不可超过最高额定转速；

4. 超高速离心机已按要求放置水平，不可随意移动，不能在转头转动时提起或移动超速离心机；

5. 切勿尝试使用手使转头减速或者停止。

联系人：林鹏程

15622716798